仪器招标公告

2018（20）

福建省水产研究所

海洋生物遗传育种中心拟采购生物安全柜一台

型号：力康HFSAFE-1200LC

（最高限价￥： 45000元）

仪器技术参数

一、技术指标：

1.气流模式：30%外排，70%循环

2.流入气流平均风速为0.53m/s，下降气流平均风速为0.30m/s

3.ULPA超高效空气过滤器：美国AAF品牌，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%

4.安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试

*5. 在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，具有流量控制及循环空气过滤器寿命监控，保证实验的安全性，并提供证明文件。

6.采用高性能自感应风机设计，风速自动调节，故障率低，噪音小；标配EC外排风机，风速自动调节

*7. 工作区和外排出风口必须各配一个可见的高灵敏、高精度的热式微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速的安全性。风速传感器具有自动零点校正方法的功能，并提供证明文件。

8.显示面板可实时显示工作区温度、气流流速/流量、过滤膜寿命、累计运行时间等信息

9.温度传感器：可实时检测并显示工作区的温度，监测风机运行及操作区安全状态

10. 前窗采用手动升降方式，，安全位置±5mm上、下限位声光报警装置

11.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护

12.操作台面前侧凹槽设计，无需搁手架，避免操作时手臂或其他物品阻挡风口

13.集液槽面积不小于工作台面积，集液槽与工作台面之间无任何支撑架，材质为304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒

14.10度倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性

15.前窗玻璃门采用6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能

16.出厂前均通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa

17.通过严格的KI-Discus 碘化钾法人员保护测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105

18.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏；

*19.通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，提供与主机同一品牌的密闭阀和风机，并实现自动控制，并提供证明文件

*20. 可选配与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能

21.柜内电源：双防水插座设计，整机具有断电保护功能

22.噪音≤63分贝

23.外形尺寸:高度≤2130mm（最低可至2030mm）

工作区宽度≥1250mm

24.工作区间照明度： >1000 lux

有意者，请将投标书封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封）于2018年3月26日下午下班前（以实际送达时间为准）寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部宫照庆收（邮编：361013，联系电话0592-5610301），采购部门联系人：罗辉玉，联系电话13178259557。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

2018年3月19日